采购编号：YRDSCS202101

中国科学院亚热带农业生态研究所

2021年生态楼实验台柜及通风系统采购及安装项目

竞争性磋商文件

采购人：中国科学院亚热带农业生态研究所

二○二一年一月

目  录

采购邀请书

第一部分：供应商须知前附表

第二部分：供应商须知

第三部分：参考合同

第四部分：响应文件格式

第五部分：货物需求及技术规范

采购邀请书

中国科学院亚热带农业生态研究所需采购实验台及通风系统一批（含安装），参照执行竞争性磋商方式，现欢迎国内具备资质的供应商以密封标书的方式前来投标。

1、项目编号：YRDSCS202101

项目名称：中国科学院亚热带农业生态研究所2021年生态楼实验台柜及通风系统采购及安装项目

采购内容：

| 包号 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 简要技术要求 | 采购预算 （万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | A021099-其他仪器仪表 | 实验室台柜及通风系统 | 1 | 详见第五章采购需求 | 87 | 87 |

供应商须以包为单位对该包中的全部内容进行响应，不得拆分，不完整的报价将被拒绝。

2、供应商资格条件：

（1）“符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

（2）本项目不接受联合体；

（3）按本邀请函的规定获取采购文件；

3、投标文件递交及评审时间和地点：

投标截止时间：2021年1月25日下午17时，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

投标文件递交地点：湖南省长沙市芙蓉区远大二路644号中国科学院亚热带农业生态研究所新楼115室。

磋商评议时间:2021年1月26日下午2点30分。

磋商评议地点：南省长沙市芙蓉区远大二路644号中国科学院亚热带农业生态研究所新楼208会议室。

4. 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间1日之前, 以信函或传真的形式与中国科学院亚热带农业生态研究所联系。

5. 采购单位联系人：耿梅梅                      联系电话：13574105445

邓少青                      联系电话：15802666577

地  址：湖南省长沙市芙蓉区远大二路644号   邮    编： 410125

传  真：0731-84612685                     电子信箱：dshaoqing@isa.ac.cn

第一部分 供应商须知前附表

本前附表是对 “供应商须知”的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

| 条目号 | 内容 |
| --- | --- |
| 3 | 合格的供应商 |
| 3.1 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求 - 本项目不接受联合体； - 按本邀请函的规定获取采购文件。 |
| 9 | 投标响应文件的组成 |
| 9.1 | 为了投标响应文件的规范和统一，供应商须按以下两部分组成及顺序编写响应文件，实际响应中如有必要，应由供应商对以下目录未涉及的部分予以补充： 附件1--报价函（统一格式） 附件2--报价一览表（统一格式） 附件3--分项报价表（统一格式） 附件4--货物说明一览表（统一格式） 附件5--技术需求逐条应答表（统一格式） 附件6--商务条款偏离表（统一格式） 附件7--资格证明文件 7-1 法人营业执照（复印件，加盖公章，供应商必须提供） 7-2 税务登记证书（复印件，加盖单位印章） 7-3 法定代表人或单位负责人授权书（统一格式，供应商必须提供） 7-4 供应商的资格声明 7-5 银行出具的资信证明文件或公司财务报表（供应商必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外） 7-6 投标人提供拟任本项目负责人具有机电工程专业贰级及以上注册建造师资； 7-7 投标人提供拟任本项目负责人具备有效的B类安全生产考核合格证书； 7-8标人提供处于有效期内的安全生产许可证。 7-9投标人提供拟任本项目的五大员（项目经理、项目技术负责人、安全员、质量员、施工员）相关证书； 7-10投标人提供项目经理、项目技术负责人、安全员、质量员、施工员由劳动保障部门出具的近1年连续6个月在本企业缴纳的养老保险证明。 以上资质提供原件备查。 7-11 采购文件要求或供应商认为必要的其它内容（如：质量认证、荣誉证书等） 附件8--货物技术说明文件（制造厂家公开发布的资料参数等） 附件9--供应商针对本项目的技术支持及售后服务的内容承诺(需同时提供国内售后服务网点分布以及售后服务人员的说明) 附件10--对于培训、安装、调试及验收要求的响应及承诺 附件11-货物技术说明文件（产品制造商原厂公开发布的资料参数等） 附件12——国家法律法规要求的资质证明文件附件8--货物技术说明文件（制造厂家公开发布的资料参数等） 附件9--供应商针对本项目的技术支持及售后服务的内容承诺(需同时提供国内售后服务网点分布以及售后服务人员的说明) 附件10--对于培训、安装、调试及验收要求的响应及承诺 附件11--货物技术说明文件（产品制造商原厂公开发布的资料参数等） 附件12——国家法律法规要求的资质证明文件 注：响应文件技术应答简单复制采购文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答，未提供基本技术参数指标和功能描述的，将可导致其投标被拒绝；供应商编制上述文件时，本采购文件第四部分已提供格式的文件须按格式要求填写。 |
| 11 | 报价 |
| 11.1 | 供应商需报出采购文件中分项报价表所列全部内容的价格 |
| 11.5 | 交货期及交货地点：详见第五部分 |
| 12 | 报价货币 |
| 12.1 | 报价货币：人民币 |
| 13 | 响应文件的签署和规定 |
| 13.1 | 正本1份，副本2份 |
| 15 | 递交响应文件的截止时间和地点 |
| 15.1 | 详见采购邀请书 |
| 15.2 | 详见采购邀请书 |
| 20 | 对响应文件的初审 |
| 20.2 | 响应文件属下列情况之一的，将视为非响应性报价而被拒绝： - 资格证明文件不全的； - 不满足供应商资格条件的； - 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章； - 响应文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的； - 供应商有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； - 响应文件中提供虚假或失实资料的； - 供应商以明显低于成本价的价格恶意参与报价的； - 供应商需就全部产品进行响应，不完整的报价将被拒绝； - 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求； 若供应商的报价高于项目预算，采购小组可根据用户的支付能力，及其实际情况，拒绝该报价。 |
| 21 | 评审的原则和方法 |
| 21.2 | 评审办法 1. 磋商小组经与通过初审的各供应商磋商后，将要求各供应商在规定的时间内提交最终报价： 1） 如果经磋商后，供应商的响应文件存在不满足磋商文件要求的关键技术参数（“★”参数）或超出偏差范围，将视为非响应性报价而被拒绝； 2） 供应商应当根据磋商文件要求和产品技术要求和配置进行报价，如有缺漏项，将视为非响应性报价而被拒绝。 2. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 具体评分标准详见附表。 |
| 22 | 确定成交供应商 |
| 22.1 | 确定成交候选供应商的原则为：按综合评价得分排名确定。 |

附表：评分标准

本次磋商采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30分） | 报价 | 30分 | 经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分30分。其他投标人的价格得分统一按以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 注：依据财政部87号令第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术 （55分） | 技术水平及性能 | 50分 | 1、投标文件没有“货物说明一览表”或“技术规格、参数响应/偏离表”的，本项不计分。 2、完全满足招标文件（第五章采购需求）技术指标的计45分。 ①重要技术条款▲（非“★”条款，★的技术参数负偏离废标处理）每负偏离一项扣3分，扣完为止。 ②无标记的指标是一般技术条款，负偏离每条扣1分，扣完为止。 ③投标文件出现配置不详、技术参数不清、品牌未标、应答时缺漏项、要求提供证明材料未提供或提供的证明材料不清楚等事项，视同负偏离处理。 3、投标人需提供本项目的实验室技术方案、深化设计及施工图纸，根据方案合理性、先进性、图纸齐全程度、图纸深度（是否达到施工深度，设备清单、主辅材料表示及技术规格是否表清晰完整，技术参数等）分档计分，优计5分，良计4分，一般计3分，差不计分，合计5分。 |
|  |  | 施工保障 | 5分 | 根据投标人针对本项目的实际情况、业务需求分析做出的投标施工技术方案的完整性及编制水平（施工方案与技术措施（2分）、质量管理体系与措施（1分）、安全管理体系与措施(1分)、环境保护管理体系与措施（0.5分）、工程进度计划与措施（0.5分））进行评分；以上要求全部满足得5分，如有缺失或脱离实际则扣掉对应的该项分值。 |
| 3 | 商务 （15 分） | 业绩 | 6分 | 1、提供投标人2015年1月1日至本项目投标截止时间以前的类似实验室设备购置和安装类（含实验室家具、通风及控制等综合系统）案例的专业施工，需提供合同或验收报告（原件备查）；每提供一个满足上述要求案例的计0.5分，最多计3分。 如能提供该工程由省级机构出具的项目主要技术指标（如形状位置公差、安全性能要求、操作台面理化性能、金属件外观要求的报告）检测合格报告的每个项目再加0.5分，最多加3分。 |
|  |  | 企业综合实力 | 6分 | 1、投标人取得建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包贰级资质计2分，壹级资质计3分，本项最高计3分； 2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，共计3分；（提供证书复印件加盖公章，原件备查） |
|  |  | 售后服务 | 3分 | 1、质保期：产品基本质保期为1年，质保期每延长半年计1分，本项最高计3分。 |

第二部分 供应商须知

一、总则

- 适用范围

  - 本采购文件仅适用于采购邀请中所述项目的货物及服务采购。

  - 资金来源：财政资金

- 定义

2.1“供应商”指向采购人递交响应文件的供应商。

2.2 “采购人”指 中国科学院亚热带农业生态研究所

2.3 “货物”指采购文件第五部分技术规范书中所列的产品、工具、手册及其它有关技术资料和材料；包括虽未载明但在完成本项目所必须的产品、工具等。

2.4 “服务”指供应商按采购文件第五部分的规定提供的技术支持、安装调试、技术培训以及售后服务和其它类似的义务。

- 合格的供应商

3.1 	合格的供应商应满足《供应商须知前附表》中规定的要求。

- 投标费用

4.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用,该项目无招标代理费。

二、 采购文件说明

- 采购文件的构成

5.1 采购文件用以阐明所需货物及服务、招投标程序和合同条款。采购文件由下述部分组成：

采购邀请书

第一部分：供应商须知前附表

第二部分：供应商须知

第三部分：参考合同

第四部分：响应文件格式

第五部分：货物需求及技术规范

- 采购文件的澄清

- 投标人对采购文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按采购邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清，必要时将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人。

三、响应文件的编写

- 要求

7.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其报价对采购文件的实质性要求做出完全响应，否则，其报价可能被拒绝。

8、响应文件语言及计量单位

  - 供应商递交响应文件以及供应商与采购人就有关采购的所有来往函电均应使用中文书写。

  - 除在采购文件的技术规范中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9、响应文件的组成

9.1详见《供应商须知前附表》

10、响应文件格式

10.1 供应商应按采购文件中第四部分附件提供的响应文件格式，填写相关文件。

11、报价

11.1供应商应按采购文件第四部分附件的报价表格式填写单价和总价。供应商提交的最终报价一览表时应该相应修改分项报价明细。否则，分项报价按最终报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自已承担。

- 响应文件中报价函内容与报价一览表内容不一致的，以最终报价一览表为准；

- 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.2 分项报价表的总价应和报价一览表的报价相一致，且已包括供应商若成交，应缴纳的与所报价货物和服务相关的所有税费。

11.3 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

11.4 供应商按上述11.1 和12.1款要求报价并填写报价仅供采购人评审方便，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

11.5分项报价表应包括：

(1)设备清单中设备的综合单价和主材单价。

(2)验收、安装、调试、培训及《技术规范书》中规定的其它服务费用。

(3)交货期及交货地点：见《供应商须知前附表》。

11.6 其他要求详见《供应商须知前附表》。

12、报价货币

12.1 响应文件、报价表中的报价一律采用《供应商须知前附表》中规定的币种填报。

13、响应文件的签署

13.1 供应商应按《供应商须知前附表》中规定的份数准备响应文件，在每一份响应文件上编上页次，装订成册，并要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本书面响应文件为准。

13.2 响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由供应商或经正式授权并对供应商有合同约束力的人签字，后者须将“法人代表授权书”以书面形式附在响应文件中。

13.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行，涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的人进行签字。

四、   响应文件的递交

14、响应文件的密封和标记

14.1 供应商应将响应文件正本、副本单独密封，并在信封上标明“正本”、“副本”字样。

14.2 封装袋封面均应注明：

- 项目名称、采购编号、包号、正本或副本

- “在2021年  月  日  时（递交响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

- 供应商名称和地址，以便原封退还迟交的响应文件。

15、递交响应文件的截止日期和地点

15.1 递交响应文件的时间不得迟于《采购邀请书》中规定的截止时间。

15.2 响应文件递交至《采购邀请书》中规定的地点。

16、迟交的响应文件

16.1 采购人将拒绝任何晚于递交响应文件的截止时间的响应文件。

17、响应文件的修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

17.2投标人在投标截止期后不得修改、撤回响应文件。投标人在投标截止期后修改响应文件的，其投标被拒绝。

五、开标与评审

18、评审过程的保密性

18.1 递交响应文件后，直至向确定的成交供应商授予合同时为止，凡与审查，澄清，评估等有关资料以及成交意见等，均不得向供应商及与采购小组无关的其他人员透露。

18.2 在评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查，澄清及授予合同方面向采购方和采购小组成员施加任何影响，以不正当手段参与竞争，其报价及在采购中的任何承诺将被拒绝。

19. 评标委员会

由采购单位的物质采购领导小组组成评标委员会。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

20、响应文件的初审

20.1 递交磋商响应文件后，磋商小组将审查磋商响应文件是否完整；有无提供所需的磋商保证金；是否恰当地签署；有否计算错误；是否大致编排有序等。

20.2 磋商小组将拒绝符合《供应商须知前附表》中规定的非响应性报价，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其报价成为响应性报价。

21、评审的原则和方法

21.1 评审原则：

1）评审过程遵循公开、公平、公正、诚信、择优的原则；

2）资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争性磋商；

3）对所有供应商磋商响应文件的评估和比较都采用相同程序和标准。

21.2  评审方法：见《供应商须知前附表》

22、确定成交供应商

22.1 采购小组将对供应商提交的全部响应文件进行详细评审和比较，根据《供应商须知前附表》中规定的原则确定成交供应商。

22.2 当多名供应商的最终报价同为最低且报价相同时，采购小组将对相关供应商所提供的响应文件进行综合比较，根据比较结果出具评审意见，择优确定成交供应商。

23、竞争性磋商

23.1 经过初审合格的供应商，磋商小组将分别与其进行磋商。根据供应商提供的技术方案、磋商响应文件和报价，磋商小组将与各供应商进行一轮或多轮的磋商，并根据各轮次的磋商内容要求供应商进行报价。为保证所有合格供应商的合法权利，整个磋商过程对每个供应商都将秉承公平、公正的原则。

24、最终报价

24.1 供应商应按照磋商小组的要求在规定时间内提交竞争性磋商最终报价，超过规定时间递交的报价将被视为无效报价。

24.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

六、 授予合同

25、合同的授予标准

25.1合同将授予采购小组确定的成交供应商。成交供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以与排位其后第一位的供应商签订合同，以此类推。

25.2 如采购人发现成交供应商在报价、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实，采购人有权拒绝该成交供应商的响应文件。

26、成交通知书

26.1 在报价有效期期满之前，采购人将以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》，成交供应商收到《成交通知书》后应及时向采购人确认。

26.2 《成交通知书》是合同的组成部分。

27、签订合同

27.1 成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

第三部分：参考合同

（供供应商参考）

实验室台柜及通风系统采购及安装合同

合同编号：

发包人（甲方）：中国科学院亚热带农业生态研究所

承包人（乙方）：

为了保护发包人、承包人双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》规定和国家有关法律、法规、规章及本工程项目的情况，遵循平等自愿、诚实信用的原则，双方就                 有关事项协商一致，签订本合同。

一、合同文件

下列关于中国科学院亚热带农业生态研究所采购                号采购公告是构成本协议不可分割的部分：

1.合同条款及其前附表

2.提交的投标函

3.开标一览表

4.投标响应及报价表

5.售后服务体系及服务承诺

6.资格证明文件

7.甲方、乙方商定的其他必要文件

二、项目概况

1.项目名称：

2.项目实施地点：              

3.项目总价款：                。具体单价请见附件一。

如果整个项目中有需要变更之处，将签订补充合同，如变更部分有投标报价则以实际安装数量和投标分项报价综合单价为准进行结算；如变更部分无投标报价，则以双方协商结果为准进行结算。

4.项目工期：合同签订后20个工作日内开始到货安装，并在50个工作日内（法定节假日除外）安装完毕。(受新冠状病毒疫情的影响且非乙方主观原因造成的延误，工期顺延)

三、项目范围、造价、付款方式

1.项目信息

按照附件清单和图纸安装实验台和通风系统，具体见《附件一：设备清单及报价》和应标文件图纸，乙方根据甲方要求在规定时间内完工。

2.承包方式：包工包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格、包含增值税票。

3.付款方式：

3.1合同签定之日起10个工作日内甲方支付预付款为本合同总价的30%（      ，大写：    元整）。

3.2所有设备到货并核对品牌型号无误后，凭甲方签字确认的验货清单以及产品《合格证》等相关资料，甲方向乙方支付合同总金额的30%（    ，大写    元整）。产品如须质量检测部门出具《检验报告》的，则支付前还需取得检测合格的检验报告

3.3项目整体完工经甲方验收合格并书面确认之日起7个工作日内，甲方支付本合同总价的35%（     ，大写     元整）。如实际工程量有变更，乙方应向甲方提交变更和增补资料，双方确认变更和增补工程量，并签订补充合同，项目整体完工后，经甲方书面确认验收合格，甲方支付到本合同与补充合同总额的95%。并由乙方开具所有合同全款的增值税发票。

3.4剩余总价款的5%作为质保金，自项目整体验收合格之日起一年届满之日无明显质量问题，项目运行无质量问题，甲方在7个工作日内无息一次性支付。若在质保期内出现质量问题，则甲方有权直接从乙方的质保金中扣除相应的款项，不足部分由乙方补足。

3.5付款约定：发包人需按期支付合同款，如有延期则交货期顺延。项目根据合同条款约定，应按时支付预付及进度款，如发包人不按期支付款项，每延期一日，按应付未付金额的万分之五每日标准支付承包人利息。若乙方未按要求开具增值税发票，则甲方有权迟延付款，且不构成违约责任”及“甲方付款前，乙方应承担的违约金、赔偿金，甲方有权相应扣减”的约定。所有款项必须由发包人通过银行汇入合同指定账户，一律不得以现金结算，否则承包人不予承认，一切后果由发包人承担。

合同指定账户信息：

开户行：

开户名：

账号：

四、工地现场、项目质量管理

1.工地现场管理

1.1承包人应认真按照施工图纸、设计说明文件要求施工，随时接受发包人代表的检查、检验，为检查检验提供方便。

1.2承包人在施工中发生质量问题，应及时报告发包人代表，经发包人代表签证认可后，方可实施。

1.3在施工期间，承包人应加强治安、保卫工作，严格做好防火、防盗、防事故、防自然灾害的“四防”工作，加强施工队伍的管理，协调好内部纠纷，防止斗殴，对施工期内的事故、事件及时制止，并报告发包人或当地公安机关。施工期间因承包人责任发生的任何事故、事件责任均由承包人自行承担，与发包人无关，如发包人因此对外承担了任何责任，均有权向承包人追偿。

1.4基于疫情的特殊情况，承包方根据发包方的要求进行安全防护施工，按参照湖南省住建厅发布《关于新冠肺炎疫情防控期建设工程计价有关事项的通知》中所明确的，疫情防控未解除期间，复工需要增加的口罩、酒精、消毒水、手套、体温检测器、电动喷雾器等疫情防护相关费用，由承发包双发按照按实签证，在工程结束后，根据实际发生额，由发包方支付给承包方。

1.5承包人严格安全文明施工，施工期间及时清理施工现场，做到工完料尽场清。

1.6承包人必须向发包人提供非标产品的主材原材料及成品设备的主材原材料检验报告及合格证，非标产品主材原材料提供现场取样检验报告，成品设备不提供现场取样检测报告，若要提供需额外签订支付送检费用的补充协议。承包人提供相关全部施工资料，提供有关竣工验收资料，积极配合发包人进行交接。

1.7严格签证管理、设计及变更签证必须征得发包人书面同意，并最终双方确认。

2.项目质量

2.1质量要求

2.1.1 项目质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准及项目合同约定标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.1.2因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用，工期顺延。

2.1.3因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用，工期不顺延。

2.2质量保证措施

2.2.1发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

2.2.2承包人的质量管理

承包人向发包人和项目联系人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

2.3质量检查和检验

发包人项目联系人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为发包人项目联系人的检查和检验提供方便。发包人项目联系人的检查和检验不应影响施工正常进行，检查和检验影响施工正常进行的，如检查检验结果为不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；如检查检验结果为合格的，影响正常施工的费用由发包人承担，工期顺延。

2.4隐蔽工程检查

2.4.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

2.4.2检查程序

工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时通知发包人项目联系人检查，经发包人项目联系人检查确认质量符合隐蔽要求，承包人才能进行覆盖。发包人项目联系人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，发包人项目联系人应签字确认。发包人项目联系人事后对检查记录有疑问的，可要求重新检查。

2.4.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用，工期顺延，经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用，工期不顺延。

2.4.4承包人私自覆盖

承包人未通知发包人项目联系人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人项目联系人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由承包人承担由此增加的费用，工期不顺延。

2.5安全文明施工

2.5.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，承包人有权拒绝发包人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告发包人和项目联系人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

2.5.2安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人和项目联系人及政府安全监督部门的检查与监督。

2.5.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。

2.5.4文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

2.6不合格工程的处理

2.6.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由承包人承担由此增加的费用，工期不顺延。无法补救的，发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，并承担由此增加的费用，工期不顺延。承包人采取措施后工程仍不能正常使用，发包人有权单方面解除合同，承包人应当在收到解除通知之日起五日内退还发包人已付的全部款项，若不能弥补发包人全部损失的，还应承担补充赔偿责任。

2.6.2 因发包人原因造成工程不合格的，由发包人承担由此增加的费用，工期顺延。

2.7发包人、承包人双方联系人

双方确定，在本合同有效期内，发包人指定     为发包人项目联系人（即发包人现场代表），承包人指定为      承包人项目联系人。项目联系人承担以下责任：

2.7.1负责发包人、承包人双方本项目事务的联系及协调工作。

2.7.2负责项目总承包过程中的进度跟踪，包括货款支付、发放设备和接收设备、设备安装、设备调试、验收、人员培训等工作的组织和协调。

2.7.3负责售后服务、技术支持的组织和协调。

2.7.4一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

五、双方责任

1.知识产权

1.1发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人。承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.2合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.3 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

2. 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.1发包人应及时地在相应工程施工前向承包人提供施工所需要施工现场、施工条件和基础资料。

2.2 承包人的一般义务

2.2.1按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

2.2.2按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

2.2.3按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

2.2.4在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

2.2.5按照环境保护约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

2.2.6按照安全文明施工约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；如工程施工造成了人身伤害和/或财产损失，由承包人承担相应的责任，发包人由此对外承担任何责任或遭受损失，有权向承包人追偿。

2.2.7按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

2.2.8应履行的其他义务。

六、施工变更管理

因不可抗因素引发的完工延期，承包方不承担延期责任。若因发包方设施问题引发的延期，由发包方承担相应责任；若因承包人原因导致的延期，发包人有权追究承包人的责任。

1.变更

1.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

1.1.1增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作。

1.1.2取消合同中任何工作。

1.1.3改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。

1.1.4改变工程的基线、标高、位置和尺寸。

1.1.5改变工程的时间安排或实施顺序。

1.1.6因不可抗力或情势变更（如新冠肺炎等）导致施工措施变化的。

2.变更权

发包人和项目联系人均可以提出变更。变更指示均通过项目联系人发出，项目联系人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

3.变更程序

3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过项目联系人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。承包人可向发包人提出变更建议，经发包人书面同意后执行。

3.2 变更执行

承包人收到项目联系人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响。

七、工程验收

1.分阶段验收及终验收结合

1.1 货物验收：设备材料到货由甲乙双方联系人负责组织清点数量及品牌确认，甲方应接收并保管由乙方提供的货物合格证书、检测报告（如有）。

1.2 隐蔽工程验收：隐蔽性工程开工前由甲方联系人进行确认隐蔽工程施工内容，施工完毕前一天由乙方联系人提交验收请求，甲方联系人应及时组织人员在完工之日起2个工作日之内进行验收确认。

1.3 装饰工程验收：装饰工程开工前由甲方联系人进行确认装饰工程施工内容，施工完毕前一天由乙方联系人提交验收请求，甲方联系人应及时组织人员在完工之日起2个工作日之内进行验收确认。

1.4 安装工程验收：安装工程开工前由甲方联系人进行确认安装工程施工内容，施工完毕前一天由乙方联系人提交验收请求，甲方联系人应及时组织人员在完工之日起2个工作日之内进行验收确认。

1.5 终验收：实验室装修项目满足甲方要求，前四项验收完成无遗落，变更内容全部完成后。由乙方联系人提交验收申请，甲方联系人应组织人员在7个工作日之内组织验收，如果有需要送第三方检测机构检测的样品，需待样品送检结果合格之后验收。

1.6具体验收标准参考《附件三：技术条件与验收标准》。

2.甲方应在乙方提交竣工验收报告之日起7个工作日内组织验收，甲方无理由拖延超过一个月未组织验收的，以乙方提交验收报告之日为竣工验收日期。

3.工程已竣工未验收，但甲方已实际使用项目工程的，以甲方实际使用之日为竣工验收日期。

4.甲方在没有填写《安装验收单》之前所有合同标的物请勿使用。如有使用而造成的物品损坏乙方概不负责同时不提供售后服务。

八、保修期限及售后服务

1.实验室的质量保证期：乙方提供     的免费质量保证期（从验收合格甲乙双方签署验收单之日起计）。质量保证期内出现故障，乙方在接到通知后2小时内响应，24小时内派人到现场维修，如果乙方在收到通知后24小时内没有进行维修，甲方有权聘请第三方进行维修，发生的费用及引起的责任均由乙方承担。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；在质量保证期内，若因产品质量导致系统不能正常运转需进行更换的，质量保证期应重新计算；质保期内，免费提供所有硬件设备的维修服务，由此产生的费用均不再收取。

2.保修期满后承包方应提供长期优质服务。在使用寿命期内，保证对设备的零件、易损件的供应，并进行终身维护，收取相应的人工费用及材料成本。部分配件参考《附件二：质保期后备品备件更换参考清单》。

3.乙方如不履行本合同约定的保修和售后服务义务视为违约行为。

九、违约责任

1.质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷导致项目不能验收，而甲方合同条款中规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据甲乙双方认可的第三方权威检测机构出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七个工作日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十个工作日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十个工作日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

2.迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同以上规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十、其他约定事项

1.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，各份均具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议文件、双方确认的设备、价格清单和施工图纸均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.乙方接到甲方签字确认的图纸后开始下料生产；若因甲方在乙方已经开始下料生产的情况下提出更改设计，乙方需努力配合甲方要求，尽量避免因更改设计所造成的损失，如已无法挽回损失，则损失由甲方承担。

4.本合同发生争议，双方当事人应及时友好协商解决。协商不能达成一致时，双方当事人可向工程项目所在地人民法院提出诉讼，由败诉方承担对方因诉讼所产生的所有费用（包括但不限律师费、案件受理费、保全费、差旅费等）。

5.本合同列明的各方联系方式适用于各方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。

发包方联系人：        联系电话：

收件地址：  湖南省长沙市芙蓉区远大二路644号EMAIL:

承包方联系人：               联系电话：

收件地址：                 EMAIL:

送达可以采用面交、邮寄、电子邮件等方式，用面交方式送达的，递交时间为收到时间；用邮寄方式送达的，签收时间为收到时间，拒绝签收的，投递后第三天视为送达；采用电子邮件方式送达的，以邮件系统显示发送成功的时间视为送达给对方。因本协议联系方式和联系信息错误而无法直接送达的，自交邮后第7日视为送达。

6.本合同经双方签字、盖章后生效。

| 发包人名称： | 承包人名称： |
| --- | --- |
| 中国科学院亚热带农业生态研究所（盖章） |  |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 委托代理人：（签字） | 委托代理人：（签字） |
| 地址：湖南省长沙市芙蓉区远大2路644号 | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 税号：12100000717807303X | 税号： |
| 开户银行：中国工商银行长沙马王堆支行 | 开户银行： |
| 银行帐号：1910007309200011221 | 银行帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件一：设备清单及报价

附件二：质保期后备品备件更换参考清单

附件三：设备具体参数及验收标准

附件四：图纸

第四部分：响应文件格式

附件1--报价函（统一格式）

附件2--报价一览表（统一格式）

附件3--分项报价表（统一格式）

附件4--货物说明一览表（统一格式）

附件5--技术需求逐条应答表（统一格式）

附件6--商务条款偏离表（统一格式）

附件7--资格证明文件

7-1  法人营业执照（复印件，加盖公章，供应商必须提供）

7-2   税务登记证书（复印件，加盖单位印章）

7-3  法定代表人或单位负责人授权书（统一格式，供应商必须提供）

7-4   供应商的资格声明

7-5   银行出具的资信证明文件或公司财务报表（供应商必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

7-6  投标人提供拟任本项目负责人具有机电工程专业贰级及以上注册建造师资；

7-7 投标人提供拟任本项目负责人具备有效的B类安全生产考核合格证书；

7-8标人提供处于有效期内的安全生产许可证。

7-9投标人提供拟任本项目的五大员（项目经理、项目技术负责人、安全员、质量员、施工员）相关证书；

7-10投标人提供项目经理、项目技术负责人、安全员、质量员、施工员由劳动保障部门出具的近1年连续6个月在本企业缴纳的养老保险证明。

以上资质提供原件备查。

7-11 采购文件要求或供应商认为必要的其它内容（如：质量认证、荣誉证书等）

附件8--货物技术说明文件（制造厂家公开发布的资料参数等）

附件9--供应商针对本项目的技术支持及售后服务的内容承诺(需同时提供国内售后服务网点分布以及售后服务人员的说明)

附件10--对于培训、安装、调试及验收要求的响应及承诺

附件11-货物技术说明文件（产品制造商原厂公开发布的资料参数等）

附件12——国家法律法规要求的资质证明文件

附件1、报价函格式

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目的采购邀请（采购编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）递交响应文件供应商须知第9条要求的所有文件（响应文件正本1份和副本2份）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1 、所附价格表中规定的应提交和交付的货物报价总价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

2、供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本报价有效期为自评审之日起      个日历日。

5、我方承诺，我方与采购人聘请的为此目的提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其采购有关的一切数据或资料。

7、与本采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址                           传真

电话                           电子函件

供应商授权代表签字

供应商名称

公章

日期

附件2、 报价一览表

供应商名称：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |
| 2 | 总报价人民币 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |
| 3 | 备 注 |  |

供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日              期：

注：

经过磋商之后，供应商可以根据磋商情况给出最终报价，最终报价按照附件2格式。

# 附件3、分项报价表格式

供应商名称：

采购编号/包号/：

| 分项项目名称 |  | 品牌/产地 | 型号规格 | 数量/单位 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 其中：主材单价 |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（投标总价）（元） |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日期：

注:

1、供应商提交的最终报价一览表时应该相应修改分项报价明细。否则，分项报价按最终报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自已承担。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、上述各项的详细分项报价，供应商可另页描述。

4、所有配件均需列明品牌和单价，其中单价分为综合单价和主材单价（综合单价包括但不限于主材单价、安装费、运费和税金等一切费用）。

5、所有配件涉及到五金均需列明品牌。

# 附件4  货物说明一览表

供应商名称:

采购编号/包号：

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 主要技术参数或规格 | 数量 （台套） | 交货 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |

供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日期：

附件5：技术需求逐条应答表格式

采购编号/包号：

供应商名称：

| 采购文件技术需求条目编号及所要求内容 | 响应文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在响应文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字并盖章：

日期：

注：

  - 本表须针对采购文件技术规格书逐条应答；

  - 所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制采购文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；

  - 无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明；

附件6：商务条款偏离表格式

供应商名称：

采购编号/包号/：

| 序号 | 采购文件 条款号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 （正/负） | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：               （公司盖章）

日              期：

注：

1、供应商须认真阅读采购文件中的供应商须知前附表、供应商须知及合同条款，如在应答时有偏离，须在此表中明确填写并注明“正偏离”或“负偏离”。

2、供应商须如实填写“商务条款偏离表”，若无偏离，应当明确标注“无商务偏离”。

附件7-3、法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，负责就（项目名称）的投标工作，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于             年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字

见证人签字

见证人姓名和职务

见证人单位名称

见证人地址

附件7-4  供应商的资格声明

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________________________________

(2)地址及邮编：_______________________________________________________

(3)成立和注册日期：___________________________________________________

(4)主管部门：_________________________________________________________

(5)公司性质：_________________________________________________________

(6)法人代表：_________________________________________________________

(7)职员人数：_________________________________________________________

(8)近期资产负债表(到________年____月____日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：______________________________

净值：______________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：（2011年-2013年）

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年成交货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：（2010年-2012年）

名称和地址　　　　　　　      销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为供应商制造成交货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它产品所属厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各代理商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：________________________________

供应商授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

单位印章：__________________________________________

附件7-5   银行出具的资信证明或公司财务报表

（由专业担保机构已出具投标担保函的供应商无需提供）

说明：

1、供应商要求提供银行资信证明或公司财务报表。银行资信证明可提供原件，也可提供开户银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标人保留审核原件的权利。公司财物报表应提供上一年度经审计的报表复印件。

2、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

第五部分：货物需求及技术规范

1、台柜及通风系统材料清单

| 通风系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 玻璃钢离心式通风机 | 1、材质：玻璃钢材质、耐高温、耐腐蚀 2、电机：380V/7.5KW 0-50HZ变频 3、电机防雨盖：5mm厚玻璃钢材质、现场制作 4、风机规格：风压：1200Pa、风量：不小于12000 m3/h、电机功率： 7.5 KW 5、风机支架：型钢、现场制作 、两油两面 | 1 | 台 |
| 2 | 玻璃钢离心式通风机 | 1、材质：玻璃钢材质、耐高温、耐腐蚀 2、电机：380V/4KW 0-50HZ变频 3、电机防雨盖：5mm厚玻璃钢材质、现场制作 4、风机规格：风压：1200Pa、风量：不小于6300 m3/h、电机功率： 4 KW 5、风机支架：型钢、现场制作 、两油两面 | 1 | 台 |
| 3 | 玻璃钢离心式通风机 | 1、材质：玻璃钢材质、耐高温、耐腐蚀 2、电机：380V/2.2KW 0-50HZ变频 3、电机防雨盖：5mm厚玻璃钢材质、现场制作 4、风机规格：风压：900 Pa、风量：不小于2000 m3/h、电机功率：2.2 KW 5、风机支架：型钢、现场制作 、两油两面 | 1 | 台 |
| 4 | 轴流风机 | 风量：范围550-850 m3/h 全压：200 Pa 电机功率：0.48 KW | 4 | 台 |
| 5 | 风机进风口软接 | 2mm厚透明PVC软板，两端配8mm厚硬PP板法兰 | 3 | 套 |
| 6 | 风机出风口方变圆 | 阻燃PP材质 | 3 | 套 |
| 7 | 出风口防雨帽 | 阻燃PP材质 | 3 | 套 |
| 8 | 酸雾喷淋塔 | 1、流量：不小于12000 m3/h 2、材质：塔体PP材质，填料层和脱液层采用波纹形PP卷材 3、双层水喷淋处理，耐腐蚀立式水泵 | 1 | 套 |
| 9 | 活性碳支架 | 3*40 mm角钢 | 2 | 套 |
| 10 | 风机减震垫 | 橡胶 | 1 | 套 |
| 11 | 活性炭吸附塔 | 1、流量：不小于1800 m3/h 2、材质：10mm厚PP材质箱体、内置蜂窝活性碳过滤装置、带检修面板 3、箱体：现场制作、进出风口法兰连接 4、支架：角钢、现场制作、防锈油漆 | 1 | 套 |
| 12 | 活性炭吸附塔 | 1、流量：不小于6300 m3/h 2、材质：10mm厚PP材质箱体、内置蜂窝活性碳过滤装置、带检修面板 3、箱体：现场制作、进出风口法兰连接 4、支架：角钢、现场制作、防锈油漆 | 1 | 套 |
| 13 | 电动调节阀 | PP阀体 φ250 | 13 | 个 |
| 14 | 手动调节阀 | PP阀体 φ250 | 3 | 个 |
| 15 | 手动调节阀 | PP阀体 Φ315 | 2 | 个 |
| 16 | 手动调节阀 | PP阀体 500*320 | 2 | 个 |
| 17 | 手动调节阀 | PP阀体 500*400 | 1 | 个 |
| 18 | 手动调节阀 | PP阀体 630*400 | 1 | 个 |
| 19 | 方型风管含连接件 | 阻燃PP材质 | 150 | m2 |
| 20 | 圆形风管含连接件 | PP材质 | 60 | m2 |
| 21 | 圆形风管吊架 | ∮6 mm丝杆抱箍 | 40 | 套 |
| 22 | 方形风管吊架 | 3 mm厚镀锌角钢制作 | 50 | 套 |
| 23 | 墙面开孔及修复 | φ250 | 6 | 个 |
| 24 | 墙面开孔及修复 | φ315 | 2 | 个 |
| 25 | 墙面开孔及修复 | 500*320 | 2 | 个 |
| 26 | 风管套管 | 镀锌套管500*320 | 2 | 个 |
| 27 | 变频控制箱 | 钢制喷涂，含交流接触器，继电器，接线排，指示灯、散热扇等，三相总空开32A | 3 | 套 |
| 28 | 变频器 | 功率：7.5 KW | 1 | 套 |
| 29 | 变频器 | 功率：4 KW | 1 | 套 |
| 30 | 变频器 | 功率：2.2 KW | 1 | 套 |
| 31 | 静压传感器 | 含控制面板 | 3 | 套 |
| 32 | 风机变频电箱进线电缆 | ZR-YJV- 4*10 mm2 | 50 | 米 |
| 33 | 风机控制电缆 | ZR-YJV- 4*6 mm2 | 80 | 米 |
| 34 | 风机控制电缆 | ZR-YJV- 4*4 mm2 | 120 | 米 |
| 35 | 电动阀门控制线 | ZR-RVV 2*1.0 mm2 | 800 | 米 |
| 36 | 屏蔽线 | ZR-RVVP 3*1.0 mm2 | 300 | 米 |
| 37 | 线管 | PVCΦ25 | 250 | 米 |
| 38 | 线管 | SCΦ32 | 150 | 米 |
| 39 | 高空作业费 | 风管安装，支架拆搭 | 1 | 项 |
| 40 | 吊装费 | 3台风机、两个活性碳，一个酸雾喷淋塔，风管吊装 | 1 | 项 |
| 41 | 安装辅材 |  | 1 | 项 |
| 42 | 搬运费 |  | 1 | 项 |
| 实验台柜 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 边台 | 1.尺寸：L*750*850 2.柜体：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，轨道采用400mm优质三节轨道；铰链110°优质合金铰链;层板：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板， 3.台面：≥12.7mm富美家台面 | 82.2 | m |
| 2 | 电脑桌 | 1.尺寸：1500*750*850 2.柜体：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，轨道采用400mm优质三节轨道；铰链110°优质合金铰链;层板：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板， 3.台面：≥12.7mm富美家台面 | 2 | 台 |
| 3 | 吊柜 | 1.尺寸：L*300*900 2.全钢结构 3.主体材料：1.0mm厚镀锌钢板，表面喷涂75um环氧树脂粉末 | 12.4 | m |
| 4 | 通风柜 | 1.尺寸：1800x850x2350mm 2.材质：8mm厚PP材质 3.台面：25mm厚陶瓷台面一体成型 4.视窗：铝合金门框、5mm厚钢化安全玻璃 5.内衬/导流板：5mm厚抗倍特板 6.储存柜：5MM厚PP材质、内置单层活动层板 7、水配件：1个单头水龙头+1个PP小水杯 | 1 | 台 |
| 5 | 通风柜 | 1.尺寸：1500x850x2350mm 2.材质：8mm厚PP材质 3.台面：25mm厚陶瓷台面一体成型 4.视窗：铝合金门框、5mm厚钢化安全玻璃 5.内衬/导流板：5mm厚抗倍特板 6.储存柜：5MM厚PP材质、内置单层活动层板 7、水配件：1个单头水龙头+1个PP小水杯 | 6 | 台 |
| 6 | 通风柜 | 1.尺寸：1500x850x2350mm 2.材质：8mm厚PP材质 3.台面：25mm厚陶瓷台面一体成型 4.视窗：铝合金门框、5mm厚钢化安全玻璃 5.内衬/导流板：5mm厚抗倍特板 6.储存柜：5MM厚PP材质、内置单层活动层板 | 5 | 台 |
| 7 | 三联水嘴及PP水盆 | 1.规格：550*450*310 2.水槽：高密度PP一体成型水槽 3.水嘴：一体成型实验室专用三口水龙头，陶瓷阀芯90°旋转，主体为加厚纯铜制作，表面高亮度环氧树脂喷涂处理 | 22 | 套 |
| 8 | 通风试剂柜 | 1.尺寸：900*500*1920 2.柜体：PP材质 3.层板：活动层板，可上下调节，配加强筋 4.柜门：上门为对开门，内嵌5mm安全玻璃、下门为对开双门，带通风 | 3 | 台 |
| 9 | 万向排气罩 | 1.组成部分：四段式伸缩导管、集气罩、固定座。 | 8 | 套 |
| 10 | 中央台 | 1.尺寸：L*750*850 2.柜体：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，轨道采用400mm优质三节轨道；铰链110°优质合金铰链;层板：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板， 3.台面：≥12.7mm富美家台面 | 57.1 | m |
| 11 | 中央台试剂架 | 1.规格：L*300*750 2.技术要求：铝玻结构 3.层板：要求采用10mm厚钢化安全玻璃，边缘配40mm高铝合金挡条 | 51.1 | m |
| 12 | 仪器台 | 1.尺寸：L*800*850 2.柜体：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，轨道采用400mm优质三节轨道；铰链110°优质合金铰链;层板：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板， 3.台面：≥16.0mm千思板台面，表面经EBC电子束固化技术处理，确保表面致密无孔耐腐蚀，台面耐腐蚀性能达到SEFA3.0的标准 | 8.6 | m |
| 13 | 仪器台 | 1.尺寸：L*750*850 2.柜体：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，轨道采用400mm优质三节轨道；铰链110°优质合金铰链;层板：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板， 3.台面：≥16.0mm千思板台面，表面经EBC电子束固化技术处理，确保表面致密无孔耐腐蚀，台面耐腐蚀性能达到SEFA3.0的标准 | 6.5 | m |
| 14 | 仪器台电源插座 | 采用实验室专用钢制电源盒 配三孔220V/10A国标插座（品牌：罗格朗） | 80 | 个 |
| 15 | 给排水对接 | 1、DN25mm PPR给水管道及连接件 2、DN50mm UPVC排水管道及连接件 3、DN25mm不锈钢软管1条 4、专用水槽UPVC集水器1个 5、DN25mm不锈钢针阀1个 6、DN25mmPPR转接头1个 | 30 | 套 |
| 16 | 电源线 | 1.名称:交联聚乙烯绝缘铜芯线 2.配线形式:插座、动力线路 3.型号:BV-4mm2 4.材质:铜芯 5.其它：电线套玻纹软管 | 8000 | m |
| 17 | 电源盒 | 1.采用实验室专用钢制电源盒 2.配86式五孔220V/10A国标插座（国家3C认证） 3、台面DN25mm开孔 | 279 | 个 |
| 18 | 模块化服务单元 | 尺寸：L*150*850 结构：全钢落地柜结构 主体材料：1.0mm厚镀锌钢板，表面喷涂环氧树脂（灰白色），对酸碱盐具有良好的防护作用，且耐磨，防潮，耐高温。 | 15.1 | m |
| 19 | 边台 | 1.尺寸：L*750*850 2.主体材料：≥1.0MM厚镀锌钢板，表面喷涂75UM环氧树脂粉末 3.台面：≥20.0mm厚陶瓷台面 | 1.8 | m |
| 20 | 单头洗眼器 | 台式单口型洗眼器，采用加厚铜质、高亮度环氧树脂涂层 | 16 | 套 |

2、其他要求及说明

1）交货时间、地点及方式

交货时间：合同签订后20个工作日内开始到货安装，并在50天内（法定节假日除外）安装完毕。

交货地点：中国科学院亚热带农业生态研究所生态楼

交货方式：中标人需将货物运抵甲方指定地点后，并在开箱之前验收所有配件品牌无误后方能安装，安装按照合同要求，并通过第三方检测之后才能验收，如遇特殊情况需签订补充协议，结算金额按实际工作量结算。验收结算之前，货物保管由中标人自行负责，若有损坏或遗失，由中标人自行承担全部责任。

2）结算方法

付款人：中国科学院亚热带农业生态研究所（自行支付）

付款方式：合同签订后预付30%货款，设备到货并核对品牌无误之后，凭核对清单支付30%货款，所有设备安装完毕并提供第三方检测，凭第三方检测报告和用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付35%尾款，质保金5%待质保期后支付。

3）质量保证期：产品免费保修期不少于 12 个月（上述设备中对质保期另有要求的按设备参数中的要求），自技术验收合格并签署验收报告之日算起。并承诺到货检查及保质期内无甲方故意或使用不当等出现故障等情形必须按同型号无偿更换，如不能提供同种规格型号的产品，需提供免费平滑升级产品(平滑升级上一档次产品)，不再另外收取差价。

4）响应时间：提供7天×24小时服务电话，在24小时内响应，3天内解决故障；如不能及时排除故障，须提供备件（机），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标人承担。

5）验收标准和方法：

5.1）所有配件到货开箱之前均需对配件品牌进行核对；

5.2）提供所有配件在招标文件中提到的合格证书和针对本项目台面、柜体、通风管道等的检测报告；包括：

1）实验室通风系统

①管道材料：提供省级及以上有资质的检测机构出具的PP风管防火阻燃报告复印件加盖生产商公章。

2）实验台柜系统

①框架及材料、柜体、抽屉、台面：须提供第三方检测机构出具的符合要求的检测报告，并加盖生产厂家公章。台面安装不超过3米中间不能有接缝。板材及台面厚度验收时现场测量。柜门、抽屉现场开合无碰撞。

②千思板台面:

a.台面需提供由SGS出具的EBC技术的使用证明（检测报告复印件加盖公章）

b.台面板需依据GB/T17657-2013测试标准，提供至少41种化学试剂报告，其中至少包含硫酸98%。磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级。检测报告复印件加盖公章）。

c.台面板需提供SEFA3.0测试报告(检测报告复印件加盖公章）

d.台面板安全，绿色环保需提供ISEGA报告,( 检测报告复印件加盖公章)

e.提供森林认证认可计划PEFC证书（检测报告复印件加盖公章）。

③模块化服务单元：

提供满足模块化服务单元技术要求的相关证明文件（测试报告、成果鉴定证书或满足技术要求的相关证书）复印件加盖制造商公章

④通风柜：

验收时风速仪现场检测。

5.3）通风系统安装前需检查工程人员施工资质，包括项目经理、项目技术负责人、安全员、质量员、施工员等；

5.4）每台设备安装完毕需要进行加电检验，验收配置是否符合合同技术指标要求。检查电源适应能力，检查设备是否能正常启动，检查软件版本是否与说明书相符，检查硬件配套是否能识别；

5.5）整个项目完成后，由用户根据需要选择第三方检测机构进行技术验收，材料、通风效果、承重、耐腐蚀、污染物含量、工艺等检测。

3、技术规格、参数与要求

# 一、实验室通风系统

1、技术规范

1）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；

2）《低压配电设计规范》（GB50054-2011)；；

3）《实验室变风量排风柜》（JG/T222-2007）；

4) 《民用建筑电气设计规范》  JGJ/16-2008；；

5）《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）；

6）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）；

7）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）；

8）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

9）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

10）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

11）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018)）；

12）甲方提供资料及要求。

2、性能及技术要求

2.1 实验室通风换气次数6-15次/h；

2.2 支管内风速6～8m/s，干管内风速8～12m/s；

2.3 通风柜调节门打开到500mm高度时，面风速为0.5~0.7m/s；

2.4 万向排气罩设计风量为150m3-200m3/h/条；原子吸收罩口截面积为400*400mm，设计风量为400~600m3/h；

2.5 整个通风系统均为中低压系统:75 Pa＜P≤1500 Pa；

2.6 实验室的噪声≤62dB(A)；

2.7 系统必须考虑适当的通风柜同时运行系数；

2.8通风系统采用整体变频控制系统，通风柜安装电动风阀，风机可以根据开启的通风柜数量变频工作；

2.9 为防止在室内形成强负压，实验室建造补风系统；

2.10 有毒有害气体应引至楼顶经处理达标后高空排放；

2.11 排风风管为防腐阻燃PP风管，同时具有耐高温和抗老化等性能，并且外形美观。

3、实验室无动力补风系统

本项目实验室内装有分体式空调，为减少房间排风对房间冷热量造成的影响，室验室补风系统房间无动力补风；利用虹吸原理，通过门窗缝隙补风。

4、控制系统

4.1、控制系统采用多段速+管道静压控制变频，通过开启通风柜的数量实现变频，即开启一台通风柜，变频增加一档；关闭一台通风柜，变频减少一档。

★4.2、系统可延时控制，通风柜需安装品牌延时装置。

一天24小时12段时间设置。可通过设置提前开启通风柜，并设置关闭时间。

4.3、变频配置：

变频柜与配件元件、变频器、PLC控制器及模块、静压传感器

5、风管制作及安装

1）风管的制作

排风系统风管采用防腐阻燃PP材质，为了提高施工效率、减少消耗，采取现场安装的方法，风管制作严格按照《通风与空调工程施工及验收规范 GB50243－2016》所制定的高、中、低风压通风管道制作、安装和测试的技术规格要求。

中、低压系统PP圆形风管板材厚度（mm）满足以下要求：

《通风与空调工程施工及验收规范 GB50243－2016》表4．2．2－1

2）风管安装:

本工程风管连接要求采用法兰连接形式，风管板材厚度按《通风与空调工程质量检验评定标准》（GB50243－2016）选用。

非金属（硬聚氯乙烯、有机、无机玻璃钢）风管的连接还应符合下列规定：法兰的规格应分别符合《通风与空调工程质量检验评定标准》GB50243－2016）表4．2．7－1、4．2．7－2、4．2．7－3的规定。

6、 消声与减振

楼顶风机必须进行消声和减振设计。

7、废气处理

实验室排出至室外的废气，必须经过处理后才能排放，并且处理后的废气排放需满足《大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)》的要求。

7.1有机废气处理

1）活性炭吸附器的主材应采用经过特殊处理的优质蜂窝活性炭，比表面积＞800m2/g；
2）活性炭吸附器箱体材质为10mm厚的PP板，并设可拆卸检修面板，方便维护更换；
3）吸附器空塔气流速不大于2.0m/s；
4）净化率为85%以上；处理后的废气排放需满足《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》的要求。

7.2 无机废气处理

1）无机废气采用液体喷淋吸收处理。整体材质为PP

2）塔体填料层和脱液层采用波纹形PVC卷材。
3）要求：吸附效率高，处理过程中无二次污染物产生。净化率：≥90%；处理后的废气排放需满足《大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)》的要求。

8、相关材料及主要通风设备技术要求：

8.1 管道材料

▲圆管采用PP管材，方管采用PP板材，具有比重轻，化学稳定性好，具有防腐等性能，内壁光滑，通风效果比较好，外形美观。支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管；管材壁厚均执行国家标准。

8.2 离心风机

国内知名品牌，耐腐蚀性气体，高效率、高性能、低噪声、低震动、耐高温、防腐、防爆，风机型号具体根据风量，风压选型，在楼板设风机固定座及减震器。

8.3、压力传感器

送排风风管系统应装设风管型静压传感器，至少应具有以下功能：

8.3.1压差变送器采用悬臂梁陶瓷芯片技术，其传感信号经过校准和温度补偿，适于空调制冷系统和实验室清洁环境的低气流量监测和精密压力测量；防护等级：IP54及IP65（带罩壳）；

8.3.2内置信号过滤功能、过滤时间可调；量程可调、输出信号可调、可选择线性输出或平方根输出；带复位按钮，可对零点复位；

8.3.3输出/电源：0-10V（3线）/ 4-20mA（3线）；

8.3.4压力范围：（Pa）50-1000。

8.4、变频器

8.4.1内置Modubs 和CANopen协议，提供CANopen 、Profibus DP、DeviceNet；

支持中文操作面板；

8.4.2提供简易型和多功能下载器，方便参数配置；

8.4.3全部涂层，适应各种恶劣环境，变频器顶部提供IP41防护等级；

8.4.4可拆卸端子模块化设计，节省成本，安装方便；

8.4.5同级别最高耐压，标准电压波动-15%~10%，允许电压跌落50%；

8.4.6 M2和N4内置EMC滤波器；

8.4.7最宽工作温度， -10℃ ~ +50 ℃不降容，最高可达+60 ℃；

8.4.8超强输出特性，内置制动单元，过力矩至170%～200%。

8.5．PLC控制器

8.5.1 微处理器：每条二进制指令执行时间约100ns，每条浮点数运行指令约3微秒；

8.5.2 128 KB RAM (相当于约 43 K 语句)：用于程序执行的扩展 RAM 可以显著提高用户程序空间。微存储卡(最大8MB)，可作为程序使用的装载存储器，同时也可以在CPU中存储项目数据(全部的符号和注释)，可用于数据归档和配方管理；

8.5.3 扩展灵活；多达 32 个模块，（4机架结构） 多点接口 MPI；集成的 MPI 接口可以最多同时建立 16 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中，总要分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过“全局数据通讯”，MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络；

8.5.4 PROFIBUS DP接口：带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 315-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。 用户的角度来看，分布式I/O的处理与集中式I/O没有区别（相同的配置，编址及编程）；
支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。

8.6 电动风阀
8.6.1 规格：DN160/250mm；

8.6.2 材质：PP材质；

8.6.3 执行器：打开角度为0-90度，执行器响应时间小于8S；

8.6.4 连接方式：插接或法兰连接。

9:风机技术要求：

▲9.1 通风机外壳：材质采用日本昭和802和806乙烯基耐酸碱树脂及无碱玻璃纤维制作，外壳为一体成型外壳，外壳的内部采用抗击强酸、强碱气体成分的乙烯基树脂制作和耐酸碱面毡积层，外表采用抗紫外线树脂胶衣喷涂，胶衣厚度不小于 2 mm，有效的延长风机外壳的使用寿命，外壳内部所有金属部分均采用玻璃钢包覆，所有螺丝均采用预埋处理，外壳底部安装排水阀门，能有效排除风机内部的一些结晶物及水分，外壳侧体安装检测口，能方便检查叶轮及风机内部的异常问题。

9.2叶轮材质：材质采用日本昭和802和806乙烯基耐酸碱树脂及无碱玻璃纤维制作，叶轮的表面采用抗强酸、强碱气体成分的乙烯基树脂积层，表面内籿有机面毡，能更加增强有机气体的腐蚀，叶轮采用后向型叶片流线型前盘，叶轮动平衡采用国际标准ISO1940平衡等级 G2.5进行动平衡检测。

▲9.3耐酸碱树脂品牌为日本昭和802和806乙烯基树脂 ，玻璃纤维采用品牌山东泰山玻璃纤维，要求原材料供应商提供材质检测证明及合格证书。

9.4轴心材质：45#调质处理；并严格进行超声探伤处理工艺，安装轴承的部分与叶轮配合孔径部位、与皮带轮配合部位进行磨制，保证加工公差与型位公差。主轴位于风机内与介质接触的部位，全部采用耐酸碱玻璃钢积层，形成轴套保护的作用。

9.5皮带轮：风机、电机之间采用锥套式皮带轮联接驱动，皮带轮处设有封闭式防护罩，为了维修方便，防护罩可以拆卸。

9.6 皮带：苏州三之星优质皮带，使用寿命长。

9.7 轴承座轴承：选用NSK或质量相同的其他品牌，要求提供轴承厂家的检测证明及合格证书。

9.8 通风机底部配置：配置减振台座及排水清理装置（排水孔），风机的转子更便于检查清理。

9.9 转子动平衡等级：符合JB/T9101规范之2.5mm/s等级。

9.10 机组震动等级：符合JB/T8689规范之4.5mm/s等级。

★风机生产厂家提供的设备供应商检测报告应具有检验检测专用章并标注“CMA”或“MA”标志，否则其出具的检测报告无效，开标时请提供原件备查。制造商公开发布的印刷资料、详细技术说明、其他支持文件与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

## 二、实验台柜系统

★整体要求：结构，钢木结构，千思板或实芯理化板；颜色：柜体为蓝色，台面颜色白色。

1、技术规范

1）《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2009）；

2）《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2008）；

3）《实验台桌的安全要求及试验方法》（GB/T 21747-2008）；

4）《浸渍胶膜纸饰面人造板》（GB/T 15102-2006）；

5）《室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放量》（GB/T 18580-2001）；

6）《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）

2、性能及技术要求

实验台柜结构和性能特征完全满足以下要求:

2.1 实验室家具能承受以下最大荷重而不变形、不影响使用：

（1）底柜承重：≥500公斤每平方；

（2）抽屉承重：40公斤；

（3）工作桌台面承重（4脚）：≥500公斤每平方；即台面可放置货物≥500公斤每平方；

2.2 外形尺寸满足以下指标：

（1）长、宽、高误差点≤3mm；

（2）邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤3mm；2000mm≤4mm；3000mm≤5mm；

（3）地脚平稳性：≤2mm。

2.3 金属表面处理（所有框架及支架均需满足以下要求）：

（1）预处理：按照标准工序进行脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程；

（2）经酸洗、磷化后表面采用环氧树酯粉末静电喷涂，经高温固化成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质；不允许出现露底、起泡、橘皮现象。确保喷涂层无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等；钻孔位置由模具定位；切割、钻孔和倒角去毛刺；表面处理性能要求符合SEFA 8 M标准；

（3）表面处理性能要求:防腐级别(阳极氧化膜）不低于AA20；

（4）实验台金属框架材料抗压强度要求：大于230MPa。

2.4 各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

2.5 实验台结构应能符合性能要求。接合处、角落处应作适当的处理以能密合，在工艺上不可有芒刺、裂片，或尖锐的边缘。所有产品表面均应能耐在实验室正常操作中化学药剂飞贱及泼洒，结构的强度应能满足实验台承重要求。

3、实验台柜产品详细性能、技术参数及要求

3.1范围：中央台、边台、仪器台等所有实验台

3.1.1 规格型号

中央台尺寸：Lx1500x850mm、边台尺寸：Lx750x850mm、仪器台尺寸：Lx900x850mm

3.1.2 结构：钢木结构

3.1.2.1 钢木落地结构具体要求

▲1）钢制框架：采用40×60δ1.5mmC型钢材,连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接,使整体框架结构更为合理,其承重性能及整个台体的稳定性特别强；钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。承重性能好，使用寿命长。

2）柜体部分：柜体采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；板与板间采用三合一锁件结构连接，安装灵活，方便牢固；板材颜色可选。柜体规格：L*500*600mm，五金配件：轨道采用400mm优质三节轨道；铰链可选用110°优质合金铰链；开合次数能超过十万次以上。层板：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；活动结构，可调节相对高度。拉手：采用一字型铝合金暗拉手，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。

3）门板及抽屉面板：采用18mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀，美观大方。

3.1.3 操作台面

★3.1.3.1实芯理化板台面

3.1.1台面采用实验室专用的实芯理化板，厚12.7mm。需提供生产厂家出具的授权书原件和针对本项目的质量承诺书原件；板材背面必须具有不擦洗（磨灭）的企业防伪标识，必须提供原材料进口证明；台面要求具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温、防水、耐磨、抗污染等优点，周边加厚处理，既有螺丝固定，又用胶水高压黏结，操作台前缘上边经圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面板材要求整张板，少拼接。

3.1.2台面材料能耐至少50项的实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下加盖和不加盖玻片进行测试，且试验测试结果均通过2018年“国家化学建筑材料测试中心”抽样检测。试剂参照GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（4.41表面耐污染性能测定-方法2中室温24H测试条件）进行检验，试验结果为最优等级：5级（无明显变化），采用以上试剂测试后板材均无明显变化，达到5级标准。

3.1.3为保证实验室内部环境空气质量，要求台面板需提供GREENGUARD GOLD认证（绿色卫士金级认证证书），要求其中VOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m3。

3.1.4台面材料要有“国家化学建筑材料测试中心”物理性能抽样检测，测试项不少于20项。以下参照BG/T 7911-2013“热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其中不限于如下几种：耐沸水（2H）外观达5级表面无变化，耐光色牢度达5级表面无变化、表面耐磨性能r≥1100，耐香烟灼烧性达到5级表面无变化、耐刮划性（金刚石划痕法）灰6N或以上；耐水蒸气性能达5级表面无变化、抗拉强度达≥110MPa、弯曲强度达≥130MPa等项目均符合。

3.1.5台面材料需通过“国家人造板及木竹制品质量监督检验中心”依据GB 18580-2017甲醛释放量检测，且甲醛释放量≤0.01mg/m3。

3.1.6台面材料必须通过“中国绿色环保材料标志授权使用证书”。

3.1.7台面材料厂家需有 “FSC国际森林管理体系证书”、“greenguard gold认证”

3.1.8以上材料须提供台面检测报告原件扫描件加盖生产厂家章。

3.1.3.2 千思板台面（仪器室采用千思板台面）

材质:≥16.0mm厚理化板台面，需满足如下要求：

★1）台面板必须采用千思板，即以三维木质纤维和热固性树脂为基材，不采用牛皮纸为基材结构，不弯曲不变性，台面表面采用EBC电子束固化技术，表面光滑细腻，抗菌耐磨。带有厂家标识，可查看验收。

2）为保证实验室空气质量及工作人员安全，台面板需提供绿色卫士黄金认证证书，要求其中TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环乙烯最大预测浓度为6.5ug/m³（检测报告复印件加盖公章）。

3）提供中国化学建筑材料中心提供的甲醛报告，要求采用GB18580-2017 标准 ，结果为：未检出，即小于0.01mg/m3,( 检测报告复印件加盖公章)

4）厂家出具满足以上技术参数的具有法律效力的十年质保函。（加盖公章）

3.2 多功能试剂架

3.2.1 1、立柱：采用100×40×1.2mm优质冷轧钢板制作，经酸洗磷化等十三道工序处理后经环氧树脂粉末流水线自动喷绘，高温烘烤固化，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观，目视平整无焊点。

3.2.2层板：采用10mm厚钢化安全玻璃，四周作磨边处理，安全光滑，边缘配40mm高铝合金挡条，以防止试剂瓶跌落，既美观大方，又增强层板的承受力。层板高低可调节，下方带线槽并配电源插座。

3.3、通用五金配件

3.3.1铰链：选用110°优质合金铰链；开合次数能超过十万次以上

3.3.2、电源盒：要求采用知名品牌，实验室专用钢制电源盒，表面经酸洗、磷化喷涂防锈处理，外形美观；配通过国家3C认证的五孔、220V/10A国际标准万能插座，适用各种仪器插头，安全适用。

3.4 实验室专用水配件

3.4.1 水槽：要求采用实验室专用高密度PP一体成型产品，壁厚≥5mm，具有弹性、耐酸碱、抗冲击、易清洗。具有耐强酸、强碱，耐＜800C有机溶剂等性能。要求台下托底式安装以利于台面残水自然回流且美观实用。

3.4.2 水龙头：知名品牌，主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压10Pa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度555mm，主管直径26mm，弯头直径22mm，鹅颈管直径19mm,重量1700g。

为保证产品质量，提供满足技术要求的产品须经由PICC承保，提供CE认证证书、节水产品认证证书及生产厂家的CSA认证证书复印件，并加盖厂家公章。

3.4.3 下水系统：要求采用实验室专用共聚PP材质连接软管，带存水弯结构。耐腐蚀、耐强酸碱及耐有机溶剂等。

3.4.5 洗眼器（台式单口型）：要求主体采用加厚铜质、高亮度环氧树脂涂层，喷淋头采用软性橡胶，出水要求经换压出来呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。

3.5 试剂柜

3.5.1 材质：8MMPP；

3.5.2 规格：900*500*1920

3.5.3 柜体：活动层板，可上下调节，配加强筋 4.柜门：上门为对开门，内嵌5mm安全玻璃、下门为对开双门，带通风

3.6 模块化服务单元

3.6.1 规格型号：Lx340x850mm

3.6.2 结构：全钢落地柜结构，与仪器台配套安装

3.6.3 产品性能要求：

3.6.3.1 主体材料：1.0mm厚冷轧钢板经酸洗磷化后板，表面喷涂环氧树脂，对酸碱盐具有良好的防护作用，且耐磨，防潮，耐高温。

3.6.3.2 模块化服务单元安装在仪器台后侧，可用于支撑台面，完全独立于仪器台设计。

3.6.3.3 模块化服务单元用于收纳电线、冷凝水管、气体等工艺管路，隐藏设计。

3.6.3.4 内置特殊的管架结构，可用于管道水平与垂直方向的固定，规范水电气管道的安装，禁止管道交叉安装、管道打架、不固定安装等。

3.6.3.5 模块化服务单元采用斜面设计，可用于安装水电气等阀门。禁止将插座、阀门等配件安装在实验台桌面上(本项目所有仪器台插座，气阀必须全部安装在模块化服务单元上）

3.6.3.6 模块化服务单元背面可对开，方便维修人员进行维护。

3.7 PP通风柜：尺寸：1500*850*2350，1800*850*2350。

3.7.1 主体材质：8mm厚PP聚丙烯板，整体采用焊接方式连接。瓷白色。

3.7.2 台面材质：同全钢通风柜

3.7.3 内衬/导流板：陶瓷纤维内衬板。

3.7.4 储存柜：PP聚丙烯

3.7.5 视窗：PVC塑料材质门框，视窗为5mm厚单块安全玻璃，并采用单一平衡配重设计，同步带设计。

3.7.6 电气：顶部配节能照明灯一组，通用，市面可买；220V/10A插座4个、漏电保护装置一套；

3.7.7 水具：台面右上角配单口水龙头及PP小水杯一套。

3.8 吊柜

3.8.1 材质：板木结构

3.8.2 尺寸：Lx300x900mm

3.8.3 柜门：双开门

3.8.4 层板：采用15mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以1mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀；活动结构，可调节相对高度。拉手： 采用一字型铝合金暗拉手，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。门板：采用18mm厚E1优质三聚氢胺中密度纤维板，断面以2mm厚PVC封边条封边，黏结牢固可靠，防潮耐腐蚀，美观大方。

此处未标明技术参数的部分设备或部件，按照清单里面的参数要求投标和实施。

其中单价分为综合单价和主材单价（综合单价包括但不限于主材单价、安装费、运费和税金等一切费用），如果整个项目中有需要变更之处，将签订补充协议，结算金额以实际安装数量为准。

- 后附亚热带所生态楼改造平面图。